参数及配置清单

★标条款必须完全满足，参数达不到要求的不具备参与本次投标资格；不满足▲标条款，一项扣2分；不满足一般条款，一项扣1分，扣完为止。
序列一：视力表

技术参数：
★1.为2.5米视力表灯箱

2.屏幕尺寸：不小于270x570mm  

3.产品尺寸：不小于300x600mm

4.亮度：不小于1000cd/平方米

5.光源：LED

6.电源：220V 50Hz  

7.功率：不小于24W

序列二：体重秤

技术参数：

★1.可测量身高和体重；
2.称量范围120kg-5kg，分度值±0.5kg；
3.量度范围70cm-190cm，身长分度值±0.5cm。
序列三：纯音听力计

技术参数：
1.通道：两路独立的输出通道

2.掩蔽强度范围：-10dB ~110dB 

3.测试信号：纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声 

4.麦克风：内置麦克风，便于与受试者沟通(0-50强度可调) 

5.显示屏：精确数值显示

6.精度：连续衰减/步进5dB，误差小于1dB

7.保护功能：具备听力过载保护功能，防止受试者听力受到伤害。 

8.声场测试：可选配 

▲9.给声方式：按键给声，可选配触摸式给声
▲10.对讲系统：内置对讲系统，可接对讲耳机，解决与患者沟通问题 

11.内置低频蜂鸣应答功能可不受测试干扰

12.电源：100V-240V~ 50/60Hz 30VA

13.测试频率：气导：125Hz~8000Hz，骨导：250Hz~6000Hz，误差小于±2%

14.测试强度范围：气导：-10dB ~120dB，骨导:-10dB ~70dB

15.失真度：气导小于2.5%，骨导小于5.5%

16.掩蔽：气骨导对侧掩蔽，可自由切换，无需调换耳机

17.输出：气导耳机、骨导耳机、自由声场

▲18.数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据，打印测试报告
▲19.可与医疗系统信息对接，支持上传患者数据及测试报告。

20.职业病诊断：医院版本软件可对听力测试数据一键计算分析，直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级。

▲21.存储：支持离线数据存储。可将患者姓名批量导入听力计进行测试，测试后离线存储测试结果，与PC软件联机时上传。听力计可独立存储 1000 个患者信息/10000个测试结果
配 置 清 单

1    主机         1台

▲2    气导耳机     2副

▲3    骨导耳机     2副

4    应答开关     1个      
5    电 源 线     1条

6    操作手册     1本

7    软  件       1张

8    数 据 线     1条

9    听 力 图     1本 

序列四：便携式心电图机

技术参数：
外观

接口：USB、网口、UART接口

内部存储：不小于250例（可通过内置SD卡扩展容量）

基本技术参数

导联：标准12导联，12导联同步采集，支持Wilson、cabera导联体系；

输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路；

输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）；

频率响应：0.05-160Hz（-3db）（采用方法A和方法D的系统测试方法）；

输入回路电流：≤0.1μA；

噪声电平：＜30μVp-p；

耐极化电压：≥±620mV；

A/D转换：12位

共模抑制比：≥120dB（加滤波器）；

时间常数：≥3.2s；

患者漏电流：＜10μA；

灵 敏 阈：≤20μVp-p；

道间干扰：≤0.5mm；

采 样 率：32000Hz（同步采集）；

定标电压：1mV±5％；

灵敏度选择：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)；

滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz；
打印

1.记录方式：热敏点阵记录

▲2.高分辨热敏打印(支持80mm*30m卷纸)；

3.走纸速度： 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s；

4.记录格式：1CH+R、3CH、3CH+3R；

配 置 清 单

	编号
	内容
	单位
	数量

	1
	心电图机主机
	台
	1

	2
	电源线
	个
	1

	3
	可充电锂电池
	件
	1

	4
	心电导联线
	根
	1

	5
	肢电极
	个
	4

	6
	胸电极
	个
	6

	7
	接地线
	根
	1

	8
	保险管（T2AL250V）
	只
	2

	9
	打印纸轴
	根
	1

	10
	热敏打印纸
	卷
	1

	11
	操作说明书
	本
	1

	12
	产品资质证书/合格证/保修卡
	份
	1


序列五：治疗车

技术参数：
1.台面采用不锈钢（304）拉丝板裁剪、冲压成型、易清洁。
2.立柱采用不锈钢（304）圆管成型、底端连接车轮、耐磨抗腐蚀。
3.双层台面焊接有不锈钢围栏。
4.底部四只静音防缠绕静音脚轮、脚轮不小于直径∅100mm、配备两轮刹车功能。
配置清单：

静音轮子   4个
序列六：LED辅助照明灯

技术参数：
1.电源：220V±22V,50HZ±1HZ。
2.光源：LED灯珠。
3.灯光照度≧10000LX（距灯泡一米处）。
4.可调节亮度。
5.色温3000-6700K。
6.显色指数：85≦Ra≦100。
7.温升≦10℃。
8.灯头前后，左右调节≧75°。
9.升降距离≧550mm。
10.升降臂绕固定座旋转≧320°。
11.脚踏开关安装在底座上。

产品配置明细：
	序号
	名称

	1.
	底座

	2.
	立柱

	3.
	高低调节螺丝

	4.
	手柄

	5.
	灯头

	6.
	球形关节

	7.
	升降上柱

	8.
	弹簧线

	9.
	脚踏开关

	10.
	接地线

	11.
	电源线


序列七：手动单通道移液器

技术参数：
★1.可调量程范围：100ul-1000ul，步进5ul；

2.采用耐热材质，无需拆卸可整支高温高压灭菌，可整支紫外消毒；
3.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；
4.不同颜色标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
5.体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察；
6.具有可伸缩式弹性吸嘴设计；
7.不准确度：100ul±0.6%，500ul±0.2%。

序列八：手动八通道移液器

技术参数：
★1.可调量程范围：5ul-50ul，步进0.5ul或1ul；
2.采用耐热材质，无需拆卸可整支高温高压灭菌，可整支紫外消毒；
3.不准确度：5ul±4%，25ul±1.2%；
4.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；
5.具有可伸缩式弹性吸嘴设计；
6.可任意方向360°自由旋转吸嘴；
7.不同颜色标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
8.体积显示≥4位数字，带镜面放大功能，便于移液时观察。
序列九：焦度计
技术参数：
1.绿色LED光源, 无需ABBE系数补偿；

2.自动识别测量各种镜片，快速修正定位远近光区，实现有效范围内各个区域参数精准测量(高折射率、偏光、高散、太阳片、多焦点、刮伤等镜片)；

3.瞳距、瞳高测量： 显示屏显示电子瞳距尺，能快速、便捷测量装成镜的瞳距与瞳高；

4.采用高分辨率触摸液晶显示器；

5.可测镜片的透射比：＞10%；在度数超过±10m-1时镜片的透射比要求＞20%；

6.主要技术参数
球镜：（0~±25）m-1（读数步长0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1）
[image: image1.png]T KA

om?, Z-5m? Om?, =+5m* +0.06m™
<-5m?, Z-10m? >+5m?, <+10m? +0.09m*
<-10m?, =-15m? >+10m?, S+15m* +0.12m?
<-15m?, Z-20m?! >+15m?, =+20m™ +0.18m*
<-20m?, Z-25m?! >+20m?, =425m* +0.25m*





柱镜：(0～±10)m-1(读数步长0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1)
柱镜轴位：O°～180°(读数步长1°）
Add：(0～10）m-1(读数步长0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1)
棱镜：0～10cm/m(0.01Δ)
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备注：
1）柱镜表示模式+，+/-，-
2）棱镜表示模式：X-Y：直角坐标H：I,O,V：U,D.P-B：极坐标mm：X和Y均用mm表示
3）读数分辨率：0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1
4）隐形镜片：0～±25m-1   BC(6.00～9.00)mm
5）适用镜片直径：20mm-100mm
配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	焦度计主机
	1台

	2
	电源线
	1条

	3
	使用说明书
	1本

	4
	保修卡
	1张

	5
	产品合格证
	1张

	6
	CL镜测量支座
	1个

	7
	原子印油
	1瓶

	8
	保险丝
	2个

	9
	热敏打印纸
	1卷

	10
	镜布
	1张

	11
	防尘罩
	1个

	12
	防尘帽
	1个

	13
	干燥剂
	1袋

	14
	打点笔泡沫支架
	1个

	15
	主机包装袋
	1条


序列十：镜片箱

技术参数：
1、塑圈边框，皮箱包装。

2、26mm 通光大孔径，外径 38mm

3、标准装箱数：266pcs
4、测量范围：正球镜 0.12-12.00DS 

负球镜 0.12-20.00DS 柱镜 0.12-6.00DC 棱镜 0.5-8.0

配置清单：
	球镜片（+）
	球镜片（-）

	光度
	片
	光度
	片
	光度
	片
	光度
	片

	0.12 
	2 
	6.50 
	2 
	0.12 
	2 
	5.75 
	2 

	0.25 
	2 
	7.00 
	2 
	0.25 
	2 
	6.00 
	2 

	0.50 
	2 
	7.50 
	2 
	0.37 
	2 
	6.25 
	2 

	0.75 
	2 
	8.00 
	2 
	0.50 
	2 
	6.50 
	2 

	1.00 
	2 
	9.00 
	2 
	0.75 
	2 
	6.75 
	2 

	1.25 
	2 
	10.00 
	2 
	1.00 
	2 
	7.00 
	2 

	1.50 
	2 
	11.00 
	2 
	1.25 
	2 
	7.25 
	2 

	1.75 
	2 
	12.00 
	2 
	1.50 
	2 
	7.50 
	2 

	2.00 
	2 
	
	
	1.75 
	2 
	7.75 
	2 

	2.25 
	2 
	
	
	2.00 
	2 
	8.00 
	2 

	2.50 
	2 
	
	
	2.25 
	2 
	8.25 
	2 

	2.75 
	2 
	
	
	2.50 
	2 
	8.50 
	2 

	3.00 
	2 
	
	
	2.75 
	2 
	8.75 
	2 

	3.25 
	2 
	
	
	3.00 
	2 
	9.00 
	2 

	3.50 
	2 
	
	
	3.25 
	2 
	9.50 
	2 

	3.75 
	2 
	
	
	3.50 
	2 
	10.00 
	2 

	4.00 
	2 
	
	
	3.75 
	2 
	11.00 
	2 

	4.25 
	2 
	
	
	4.00 
	2 
	12.00 
	2 

	4.50 
	2 
	
	
	4.25 
	2 
	13.00 
	2 

	4.75 
	2 
	
	
	4.50 
	2 
	14.00 
	2 

	5.00 
	2 
	
	
	4.75 
	2 
	15.00 
	2 

	5.25 
	2 
	
	
	5.00 
	2 
	16.00 
	2 

	5.50 
	2 
	
	
	5.25 
	2 
	18.00 
	2 

	6.00 
	2 
	
	
	5.50 
	2 
	20.00 
	2 

	柱镜片（+）
	柱镜片（-）
	棱镜片
	辅助镜片
	

	光度
	片
	光度
	片
	棱镜度
	片
	名称
	片
	

	0.12 
	2 
	0.12 
	2 
	0.5△
	2 
	红色滤光片（RF）
	1 
	

	0.25 
	2 
	0.25 
	2 
	1.0△
	2 
	绿色滤光片（GF）
	1 
	

	0.50 
	2 
	0.50 
	2 
	2.0△
	2 
	黑片（BL）
	2 
	

	0.75 
	2 
	0.75 
	2 
	3.0△
	1 
	白片（PL）
	1 
	

	1.00 
	2 
	1.00 
	2 
	4.0△
	1 
	马氏杆片（MR）
	2 
	

	1.25 
	2 
	1.25 
	2 
	5.0△
	1 
	磨砂片（FL）
	1 
	

	1.50 
	2 
	1.50 
	2 
	6.0△
	1 
	十字片（CL）
	1 
	

	1.75 
	2 
	1.75 
	2 
	7.0△
	1 
	针孔片（PH1.5）
	2 
	

	2.00 
	2 
	2.00 
	2 
	8.0△
	1 
	裂隙片（SS1.5）
	2 
	

	2.25 
	2 
	2.25 
	2 
	
	
	交叉柱镜片
	1 
	

	2.50 
	2 
	2.50 
	2 
	
	
	
	
	

	2.75 
	2 
	2.75 
	2 
	
	
	
	
	

	3.00 
	2 
	3.00 
	2 
	
	
	
	
	

	3.25 
	2 
	3.25 
	2 
	
	
	
	
	

	3.50 
	2 
	3.50 
	2 
	
	
	
	
	

	3.75 
	2 
	3.75 
	2 
	
	
	
	
	

	4.00 
	2 
	4.00 
	2 
	
	
	
	
	

	4.50 
	2 
	4.50 
	2 
	
	
	
	
	

	5.00 
	2 
	5.00 
	2 
	
	
	
	
	

	6.00 
	2 
	6.00 
	2 
	
	
	
	
	


序列十一：直接检眼镜（充电式）

技术参数：
1.光阑：大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙

2.屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度

3.照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡

4.照明电源：Li+电池组   DC：3.7V

5.充电电源：AC100V-240V，50Hz/60Hz

配置清单：

电源盒      1份
直接检眼镜  1份
序列十二：双目间接眼底镜

技术参数：
1.瞳距调节：52～74mm可调

2.照明亮度：连续无级可调

3.头箍调节：头围520～640mm

4.光斑：大光斑、中光斑、小光斑三种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.滤色片：无赤、无色、钴蓝

6.照明光源：LED灯

配置清单：
1.检眼镜本体（头架+光学主体） 1台

2.电池充电器                  1个

3.巩膜压迫器            大小各1个

4.示教镜                      1个

5.附件盒                      1个

6.电池                        2个

7.平面镜片(0D)                2个

8.非球面放大镜(+20D)          1个

9.透镜清洁布                 1块
